叶绿体3-磷酸甘油酸激酶(PGK)试剂盒说明书

（货号：G0612F  分光法 48样）

一、产品简介：

叶绿体3-磷酸甘油酸激酶(PGK)是卡尔文循环中的关键酶，催化3-磷酸甘油酸和ATP反应产生1,3-二磷酸甘油酸，后者在3-磷酸甘油醛脱氢酶和NADH作用下产生3-磷酸甘油醛和NAD+，通过测定NADH的下降量，进而得到3-磷酸甘油酸激酶的活性大小。

- 试剂盒的组成和配制：

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液一 | 液体50mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 提取液二 | 液体50mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂一 | 粉剂mg×1支 | -20℃保存 | 用前甩几下或离心使试剂落入底部，再加2.2mL蒸馏水溶解备用。 |
| 试剂二 | 粉剂mg×3支 | 4℃保存 | 用前取一支甩几下或离心使试剂落入底部，再加0.4mL蒸馏水溶解备用。 |
| 试剂三 | 粉剂mg×1支 | -20℃保存 | 用前甩几下或离心使试剂落入底部，再加1.1mL蒸馏水溶解备用。 |
| 试剂四 | 液体35mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂五 | 粉剂mg×1支 | -20℃保存 | 用前甩几下或离心使试剂落入底部，再加1.1mL蒸馏水溶解备用。 |

三、所需的仪器和用品：

紫外分光光度计、1mL石英比色皿（光径1cm）、可调式移液器、天平、震荡仪、低温离心机、研钵。

- 叶绿体3-磷酸甘油酸激酶（PGK）活性测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

称取约0.1g植物组织样本，加入1mL提取液一，快速冰浴匀浆后于4℃，1600rpm离心5min，弃沉淀，取上清再4℃，5000rpm离心15min，弃上清留沉淀，向沉淀中加1mL提取液二，强力涡旋震荡15s，置于冰上(或冰箱)在4℃孵育15min，4℃，13000rpm离心5min，取上清测定叶绿体中3-磷酸甘油酸激酶(PGK)的酶活性。提示：整个叶绿体的提取过程须保持4℃低温环境。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为1：5~10的比例进行提取。

2、上机检测：

① 紫外分光光度计预热30min，调节波长至340nm，设定温度25℃，蒸馏水调零。

② 所有试剂解冻至室温（25℃）。

③ 在1mL石英比色皿中依次加入：

| 试剂名称（μL） | 测定管 |
| --- | --- |
| 样本 | 80 |
| 试剂一 | 40 |
| 试剂二 | 20 |
| 试剂三 | 20 |
| 试剂四 | 600 |
| 混匀，室温（25℃）条件下，孵育10min |
| 试剂五 | 20 |
| 轻轻混匀，室温（25℃）条件下，30s时于340nm处读取吸光值A1，10min后再读取A2，ΔA=A1-A2。 |

【注】1.若△A的值在零附近，可以适当延长反应时间到20min后读取A2，改变后的反应时间需代入计算公式重新计算。或适当加大样本量(如100μL，则试剂四相应减少)，则改变后的加样体积需代入计算公式重新计算。

2. 若下降趋势不稳定，可以每隔20S读取一次吸光值，选取一段线性下降的时间段来参与计算，相对应的A值也代入计算公式重新计算。

3. 若起始值A1太大如超过2（如颜色较深的植物叶片，一般色素较高，则起始值相对会

偏高），可以适当减少样本加样量，则改变后的加样体积需代入计算公式重新计算。

或向待测样本中加少许活性炭混匀静置5min后12000rpm, 4℃离心10min，上清液用于

检测；

4. 若ΔA的值大于0.5，则需减少反应时间（如减少至5min），或减少样本量（如20μL），则改变后的反应时间T和样本量V1需代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1、按照样本质量计算

酶活定义：每克组织每分消耗1 nmol的NADH定义为一个酶活力单位。

NADH-GPK（nmol/min/g 鲜重）= [ ΔA÷（ε×d）×V2×109]÷(W×V1÷V) ÷T=156.8×ΔA÷W

2、按样本蛋白浓度计算

单位定义：每毫克组织蛋白在每分钟内氧化1nmol NADH定义为一个酶活力单位。

NADH-GPK（nmol/min/mg prot）= [ ΔA÷（ε×d）×V2×109]÷(V1×Cpr) ÷T=156.8×ΔA÷Cpr

ε---NADH摩尔消光系数，6.22×103 L / mol /cm；       d---比色皿光径，1cm；

V---加入提取液体积，1mL；                        V1---加入样本体积，0.08mL；

V2---反应体系总体积，0.78mL=7.8×10-4L；              T---反应时间，10min；

W---样本质量，g。